«Тыныс алу контурлары сатып алу туралы хабарландыру»

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

- Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ "№ 3 көпбейінді қалалық аурухана" МКК, Нұр-сұлтан Қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 28.

- Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (саудалық атауы - жеке төзбеушілік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес әрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген сома осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Сатып алынатын шығыс материалдарының тізбесіне (хабарландыруға № 1 қосымша) сәйкес жеткізу мерзімдері мен шарттары осы хабарландырудың ажырамас бөлігі болып табылады.

- Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, 3 қабат, мемлекеттік сатып алу бөлімі, сағат 12.00-ден 12.01.2021 ж.13.00-ге дейін, 19.01.2021 ж. сағат 13.00-ден 18.00-ге дейін (жұмыс тәртібі демалыс және түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін мин.)

- Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: конверттерді ашу 19.01.2021 ж.сағат 15.10-де Нұр-сұлтан қаласы, Жеңіс Даңғылы 58 үй, мекен-жайы бойынша өтеді.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі сұрау салудың және сатып алудың үлгі шартының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың талаптарын сақтай отырып, оның тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге келісімін білдіру нысаны болып табылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған мыналар кіреді:

- сатып алынатын Тауарлардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы, фармацевтикалық қызметтер;

- баға ұсынысын беру күні мен уақыты;

- сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;

- баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімі кезінде қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы көрсетіледі.

Хаттама Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында орналастырылады (www.auruhana3.kz).

Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайларда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 113-тармағына сәйкес баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осындай әлеуетті өнім берушіні сатып алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсыныстары болмаған кезде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Абдушев Д.С., мемлекеттік сатып алу жөніндегі менеджер, тел: +7-7172-39-70-40; эл.мекен-жайы: ogz_mgb3@mail.ru.

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Орындаушы: Абдушев Д. С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Объявление по закупу - «Дыхательные контуры»

способом запроса ценовых предложений

- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ "Многопрофильная городская больница № 3" акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, ул. А. Молдагуловой 28.

- Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Сроки и условия поставки, согласно перечню закупаемых расходных материалов (Приложение № 1 к объявлению), является неотъемлемой частью настоящего объявления.

- Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58, 3 этаж, отдел государственных закупок, с 12ч. 00 мин. 12.01.2021г. до 13 ч. 00 мин. 19.01.2021 г. (режим работы с 09ч.00мин. до 18ч.00мин за исключением выходных дней и обеденного перерыва с 13 ч.00 мин. до 14 ч. 00 мин.)

- Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие конвертов состоится 19.01.2021 г. в 15 ч. 10 мин., по адресу г. Нур-Султан, Проспект Жеңіс дом 58.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

- краткое описание и цена, закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг;

- дата и время представления ценового предложения;

- наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора;

- наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.

Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупок (www.auruhana3.kz).

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Абдушев Д.С., менеджер по государственным закупкам, тел: +7-7172-39-70-40; эл.адрес: ogz_mgb3@mail.ru

Директор                                             Данбаева Ж.С.

Исполнитель: Абдушев Д.С.

Тел.: +7-7172-39-70-40

Хабарландыруға № 1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі

| № п/п | Тауардың атауы | Қысқаша сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тыныс алу контуры реанимациялық | Пациентті НДЖ және ӨЖЖ аппараттарымен қосуға, ағынның тік және бұрыштық датчиктерімен пайдалануға арналған жылытуы бар неонаталдық тыныс алу контуры (бір сым). Жоғары жиілікті желдетуге және азот оксидін беруге арналған белсенді ылғалданумен неонаталдық тыныс алу контуры, шлангілердің ішкі диаметрі 10 мм, ұзындығы 1,2 м, тыныс алу/дем шығару түс индикациясымен шлангілер, тегіс ұңғылы шлангілер (материал "Smootbore"), ылғалдандырудың Автоматты камерасы бар - жұмыс көлемі 350 мл (тиімді көлемі 50-300 мл), 180см Н2О дейінгі қысымда және 140л/мин дейінгі ағымда, мөлдір корпуста - жабыспайтын жабыны бар камера түбі, екі кірісі/шығысы 22м қосқыш коннекторлары бар, ең аз/ең жоғары градуирлеумен, мөлшерлеудің қалтқы клапанымен, ағынды ламинаттау құрылғылары жүйесімен, деңгей қалтқысымен, инесі бар сұйықтықты берудің бойлық арқауланған шлангі бар (сақтандырғыш қалпақшасы бар) камера. және қысымды теңестіру порты. ингаляция каналында жылыту сымы және қатты коннекторға (ылғалдандырғыш камерасына 22F) электр розеткасы, 7,6 мм порттар (коннекторда, ингаляция шлангісінде, бір пациентке Y-тәрізді қатты бұрыштық коннекторда), Y-коннектор ішкі қорғаныс штепсельімен жабдықталған, жиналмалы өзін-өзі герметизациялайтын ылғал жинағышпен, ылғал жинағыштың кез-келген жағдайында ауа каналының герметизациясын қамтамасыз ететін шарикті серіппелі ішкі клапан, құрылғыға 15 м қатты коннекторлары бар, қосымша шлангі 0,2 м және құрамында азот шала тотығын беруге арналған керек-жарақтар жиынтығы бар: коннекторлар 22м-22F және 10м-10f порттары бар 7,6 мм гермокрышкой, коннектор 10м-15м - 2шт., қосымша тегіс ұңғылы шланг 10мм қосқышы бар 10м-10м порты бар 7,6 мм гермокрышкой және 10f ұзындығы 0,4 м, бұрыштық порт Луер Лок астында порт 7,6 мм - 2 дана Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 10 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | штука | 250 | 22 022,00 | 5 505 500,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 2 | Неонатальды тыныс алу контуры | SLE 2000 ӨЖЖ аппараттарына арналған неонаталдық тыныс алу контуры. Белсенді ылғалдандырылған, жоғары жиілікті желдетуге арналған SLE 2000 аппаратына арналған неонаталдық тыныс алу контуры, шлангілердің ішкі диаметрі 10 мм, ұзындығы 1,6 м, деммен жұту/дем шығару түстік индикациясы бар шлангілер, гофрленген шлангілер ("Flextube" материалы), жылыту сымы және қатты қосқышқа (дымқылдатқыш камерасына 22F) кіріктірілген электркөтергіші бар, тыныс алу арнасына кіріктірілген ағынды шектегіші бар, "not loosing" герметизациялайтын 7,6 мм порттары бар " штепсельдермен (қосқышта, ингаляция және дем шығару түтіктерінде, ішкі сынақ штепсельімен жабдықталған науқасқа Y-тәрізді қатты бұрыштық қосқышта), Y-тәрізді жалғағышқа кіріктірілген ішкі диаметрі 3,6 мм қысым мониторингі желісімен, жиналмалы өздігінен герметизацияланатын ылғал жинағышпен, ылғал жинағыштың кез келген жағдайында ауа арнасының герметизациясын қамтамасыз ететін ішкі шарикті серіппелі ылғал жинағыш клапанымен, эластомерлі алмалы-салмалы жалғағышпен аппаратқа 9-11 ММ жалғау, қосымша шлангі 0,8 м (эластомерлі (аппаратқа) 9-11 ММ және қатты 22F (ылғалдандырғыш камерасына) жалғағыштармен). Дымқылдатқыш-Автоматты толтырумен, мөлшерлеудің екі сатылы қалтқы клапанымен, ағынды ламинаттау құрылғылары жүйесімен, деңгей қалтқысымен, инесі бар (сақтандыру қалпақшасы бар) сұйықтықты берудің бойлық арқауланған шлангі және қысымды теңестіру порты бар ылғалдандыру камерасы. Керек-жарақтар жиынтығы құрамында: 1-ші: қатты қосқыштар 15м-8,5 F, 22м-22м/15f; 2-ші: икемді қосқыш с эластомерными алмалы-салмалы қосқыштармен 9-11мм ұштарында, қатты қосқыш 22м-22м/15f. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 10 дана. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | штука | 50 | 23 552,00 | 1 177 600,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 3 | Мұрын CPAP үшін ылғал жинағышы бар жаңа туған нәрестелерге арналған тыныс алу контуры | Мұрын СРАР үшін ылғал жинағышы бар жаңа туған нәрестелерге арналған тыныс алу контуры. Nflow тыныс алу тізбегі бір сызықты, жалпы ұзындығы кемінде 1,9 м құрайды: аппараттық модуль - ылғал жинағышы бар Flextube гофрленген шланг және пациент модулі - СРАР генераторы. Аппараттық модуль шлангісінің диаметрі 15 мм - ден аспайды, жалпы ұзындығы 1,6 м-ден кем емес, шлангты аппаратқа қосу коннекторы 22F. тең иықты Контур-ылғал жинағыш ұзындығы кемінде 0,8 м екі тең шланг арасында орнатылған. Ылғал жинағыш колбасының көлемі кемінде 70 мл. Айналмалы түрдегі ылғал жинағыштың клапаны, колбаны алу кезіндегі бұрылу бұрышы 15 градустан аспайды. 15 л/мин ағыны кезінде контурдың аппараттық Модулінің кедергісі 2,1 мбар артық емес, 15 л/мин ағыны кезінде пациент Модулінің кедергісі 0,2 мбар, контур комплаенсі 1,1 мл/мбар/м артық емес, кемуі 5,5 мл/мин артық емес. СРАР әмбебап генераторы-ауыспалы ауыспалы ағыны бар генератор-инспираторлық және экспираторлық ағындарды ажырату схемасы. Құрылымдық жағынан СРАР генераторының келте құбырлары болады: жаңа ағын магистралін қосу (инспираторлық ағын) - ішкі диаметрі 6 мм, ұзындығы кемінде 0,3 м Құбыр; диаметрі 9,4-тен 10 мм-ге дейін, ұзындығы 0,714 м-ден кем емес (созылған күйде) SuperSet бұратын созғыш шлангі бар газдарды бұратын келте құбыр (экспираторлық ағын) және "салынатын Луер лок"аппаратурасына жапсыратын ағытқышы бар ұзындығы 1,6 м-ден кем емес қосылған желісі бар қысым мониторингі желісін қосу келте құбыры. 8 л/мин 5 ± 1 мбар ағыны кезінде пациенттің тыныс алу эонындағы қысым, 8 мбар қысымы кезінде тыныс алу жұмысы 1,2 Дж/мин аспайды, 8 л/мин кезінде FiCO2 1,2% аспайды. Дем шығару түтігі созылған, конфигурацияланатын Super Set шлангынан жасалған және шлангтың окклюзиясы (бітелуі, қысылуы) кезінде қысымның күрт көтерілуіне жол бермеу үшін шағын порттар (кесулер) бар. Әмбебап генераторға мұрын каннуласы немесе мұрын маскасы орнатылуы мүмкін. Каннула немесе маска үшін орын-тікбұрышты тауашалар 17*12мм.генератордың төменгі бөлігінде қақпақтың тесіктері арқылы генераторды бекіту үшін ұзындығы кемінде 14 см болатын екі жұмсақ мақта гартері бекітілген. Контур жиынтығына мыналар кіреді: - дымқылдатқышты ылғалдандыру камерасының контурына қосу үшін ұзындығы кемінде 0,8 м flextube гофрленген қосымша тыныс алу шлангісі; қосымша шлангтағы коннекторлар 15 м және 22F; - өлшемді түрлі-түсті таңбаланған қалпақшаны таңдау үшін бас шеңберінің таспалы өлшегіші; - канюди немесе маска мөлшерін таңдау үшін дөңгелек шаблон. Контурдың массасы: жалпы - 187 г, таза - 160 г.Материал: ABS, LDPE, SS, PP, PVC, SB, мақта. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза. Буып-түю жәшігінде 12 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): дайындалған күннен бастап 3 жыл. | штука | 100 | 12 982,00 | 1 298 200,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 4 | Тыныс алу контурының шлангілеріне арналған ұстағыш-бекіткіш (телпек), өлшемі 1 | Nflow тыныс алу контурының шлангтарына арналған ұстағыш-бекіткіш. Бас шеңбері 24-26 см болатын пациенттерге арналған 1 өлшемді ашық қалпақ, түсі қою сұр. Шляпаның ені 27 мм атравматикалық қақпасы бар, ол жоғары сапалы мақта материалынан жасалған. Гартер аймағын нығайту үшін тігілген аймақ (ені 5 мм қос тігіс) бар. Қақпақтың проксимальды ашық бөлігінде сәйкес түсті индикацияның үшбұрышты өңделген ұштары бар (шеттері ақ жіппен өңделген). Бүкіл тізбекті бекіту үшін контурды орнатқаннан кейін ұштары байланған. Сыртқы жағында науқастың бетіне контурдың қысымын төмендету үшін жұмсақ материалдан жасалған демпферлік төсемі бар Velcro бекіткіш таспасы орналасқан. Масканың ортаңғы бөлігінде контурды орнатқаннан кейін әмбебап генератордан шығатын жолдарды (түтіктерді) бекіту үшін екі велкро таспасы тігілген. Материал: мақта, полиэтилен (Velcro). Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 20 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 3 жыл. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 5 | Тыныс алу контурының шлангілеріне арналған ұстағыш-бекіткіш қалпақ, өлшемі 2 | Nflow тыныс алу контурының шлангтарына арналған ұстағыш-бекіткіш. Бас шеңбері 26-дан 28 см-ге дейінгі Пациенттерге арналған 2 өлшемді ашық қалпақ, түсі сары. Қақпақтың ені кемінде 27 мм атравматикалық қақпасы бар, ол жоғары сапалы мақта материалынан жасалған. Байлау аймағын күшейту үшін тігілген аймағы (ені 5 мм-ден аспайтын Қос тігісі) бар. Қақпақтың проксимальды ашық бөлігінде сәйкес түсті индикацияның үшбұрышты өңделген ұштары бар (шеттері ақ жіппен өңделген). Бүкіл тізбекті бекіту үшін контурды орнатқаннан кейін ұштары байланған. Сыртқы жағында науқастың бетіне контурдың қысымын төмендету үшін жұмсақ материалдан жасалған демпферлік төсемі бар Velcro бекіткіш таспасы орналасқан. Масканың ортаңғы бөлігінде контурды орнатқаннан кейін әмбебап генератордан шығатын жолдарды (түтіктерді) бекіту үшін екі велкро таспасы тігілген. Материал: мақта, полиэтилен (Velcro). Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 20 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 3 жыл. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 6 | Тыныс алу контурының шлангілеріне арналған ұстағыш-бекіткіш (телпек), өлшемі 3 | Nflow тыныс алу контурының шлангтарына арналған ұстағыш-бекіткіш. Ашық қалпақ көлемі 3 бас шеңбері 28-ден 30 см-ге дейінгі пациенттер үшін, Түсі Көк. Қақпақтың ені кемінде 27 мм атравматикалық қақпасы бар, ол жоғары сапалы мақта материалынан жасалған. Байлау аймағын күшейту үшін тігілген аймағы (ені 5 мм-ден аспайтын Қос тігісі) бар. Қақпақтың проксимальды ашық бөлігінде сәйкес түсті индикацияның үшбұрышты өңделген ұштары бар (шеттері ақ жіппен өңделген). Бүкіл тізбекті бекіту үшін контурды орнатқаннан кейін ұштары байланған. Сыртқы жағында науқастың бетіне контурдың қысымын төмендету үшін жұмсақ материалдан жасалған демпферлік төсемі бар Velcro бекіткіш таспасы орналасқан. Масканың ортаңғы бөлігінде контурды орнатқаннан кейін әмбебап генератордан шығатын жолдарды (түтіктерді) бекіту үшін екі велкро таспасы тігілген. Материал: мақта, полиэтилен (Velcro). Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 20 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 3 жыл. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 7 | Тыныс алу контурының шлангілеріне арналған ұстағыш-бекіткіш қалпақ, өлшемі 4 | Тыныс алу контурының түтіктеріне арналған ұстағыш - бекіткіш-қалпақ. Ашық қалпақ көлемі 4 бас шеңбері 30-дан 32 см-ге дейінгі Пациенттерге арналған, түсі қызғылт сары. Қақпақтың ені кемінде 27 мм атравматикалық қақпасы бар, ол жоғары сапалы мақта материалынан жасалған. Байлау аймағын күшейту үшін тігілген аймағы (ені 5 мм-ден аспайтын Қос тігісі) бар. Қақпақтың проксимальды ашық бөлігінде сәйкес түсті индикацияның үшбұрышты өңделген ұштары бар (шеттері ақ жіппен өңделген). Бүкіл тізбекті бекіту үшін контурды орнатқаннан кейін ұштары байланған. Сыртқы жағында науқастың бетіне контурдың қысымын төмендету үшін жұмсақ материалдан жасалған демпферлік төсемі бар Velcro бекіткіш таспасы орналасқан. Масканың ортаңғы бөлігінде контурды орнатқаннан кейін әмбебап генератордан шығатын жолдарды (түтіктерді) бекіту үшін екі велкро таспасы тігілген. Материал: мақта, полиэтилен (Velcro). Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 20 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 3 жыл. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 8 | Тыныс алу контурының шлангілеріне арналған ұстағыш-бекіткіш (телпек), өлшемі 5 | Nflow тыныс алу контурының шлангтарына арналған ұстағыш-бекіткіш. Ашық қалпақ 5 өлшемі бас шеңбері 32-ден 34 см-ге дейінгі пациенттер үшін, Түсі Жасыл. Қақпақтың ені кемінде 27 мм атравматикалық қақпасы бар, ол жоғары сапалы мақта материалынан жасалған. Байлау аймағын күшейту үшін тігілген аймағы (ені 5 мм-ден аспайтын Қос тігісі) бар. Қақпақтың проксимальды ашық бөлігінде сәйкес түсті индикацияның үшбұрышты өңделген ұштары бар (шеттері ақ жіппен өңделген). Бүкіл тізбекті бекіту үшін контурды орнатқаннан кейін ұштары байланған. Сыртқы жағында науқастың бетіне контурдың қысымын төмендету үшін жұмсақ материалдан жасалған демпферлік төсемі бар Velcro бекіткіш таспасы орналасқан. Масканың ортаңғы бөлігінде контурды орнатқаннан кейін әмбебап генератордан шығатын жолдарды (түтіктерді) бекіту үшін екі велкро таспасы тігілген. Материал: мақта, полиэтилен (Velcro). Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 20 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 3 жыл. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 9 | Тыныс алу контурының шлангілеріне арналған ұстағыш-бекіткіш (телпек), өлшемі 6 | Nflow тыныс алу контурының шлангтарына арналған ұстағыш-бекіткіш. Ашық қалпақ көлемі 6 бас шеңбері 34-тен 36 см-ге дейінгі пациенттер үшін, түсі қызыл. Қақпақтың ені кемінде 27 мм атравматикалық қақпасы бар, ол жоғары сапалы мақта материалынан жасалған. Байлау аймағын күшейту үшін тігілген аймағы (ені 5 мм-ден аспайтын Қос тігісі) бар. Қақпақтың проксимальды ашық бөлігінде сәйкес түсті индикацияның үшбұрышты өңделген ұштары бар (шеттері ақ жіппен өңделген). Бүкіл тізбекті бекіту үшін контурды орнатқаннан кейін ұштары байланған. Сыртқы жағында науқастың бетіне контурдың қысымын төмендету үшін жұмсақ материалдан жасалған демпферлік төсемі бар Velcro бекіткіш таспасы орналасқан. Масканың ортаңғы бөлігінде контурды орнатқаннан кейін әмбебап генератордан шығатын жолдарды (түтіктерді) бекіту үшін екі велкро таспасы тігілген. Материал: мақта, полиэтилен (Velcro). Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 20 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 3 жыл. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 10 | Өздігінен толтырылатын ылғалдандырғыш камерасы | Ылғалдандырғыш-ылғалдандырғыштарға арналған ылғалдандыру камерасы. Белсенді ылғалдандыру схемасын іске асыру үшін контурға қосылады. Автоматты түрде толтырылған Камера. Компрессиялық көлем (бос камера) кемінде 556 мл, 140см Н2О дейінгі қысымда және 180л/мин дейінгі ағымда қолдануға болады, кедергі (бос камера) 60 л/мин ағыны кезінде 0,4 мбар артық емес, комплаенс 0,5 мл/мбар артық емес, ағып кету - 0,0 мл/мин, 40 л/мин ағыны кезінде 37°С температурада 44 мг/л кем емес ылғалдың шығуы.53 МЛ. жабыспайтын жабыны бар қыздырылған алюминий түбі. Орнату диаметрі түптің 121±0,25 мм. Мөлдір корпус екі кіріс/шығыс жалғағыш қосқыштар 22м. камераның биіктігі 91,75±0,25 мм. корпусында градуировка минимум / максимум. Дизайнда Автоматты екі сатылы қалқымалы клапанды мөлшерлеу жүйесі бар: силиконды басу клапаны бар кеуекті материалдың негізгі қалтқысы және үш тіректегі көмекші қалтқы, камерада толып кету кезінде негізгі қалқыманы көтеріп, силикон клапанының қосымша қысылуын жасайды. Негізгі қалқыманың массасы 11,45+0,35-0,4 г. негізгі қалқыманың негізінің диаметрі 47±0,5 мм. Ағынды турбулизациялау үшін кіріс және шығыс құбырларының астындағы төрт U-тәрізді қисық ламелалар мен ағынды бөлгіштер жүйесі. Су инесі бар түтік (қауіпсіздік қақпағы бар) және қысымды теңестіру порты арқылы беріледі. Кіру-шығу келте құбырларына арналған бітеуіште көмекші қалтқыны көлік жағдайында ұстап тұратын инелі тіреулер болады. сұйықтық деңгейін қашықтықтан бақылау үшін сақина түріндегі деңгей қалқымасы қызмет етеді. Материалдар: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Қаптамасы жеке, клиникалық таза. Буып-түю жәшігінде 30 дана. пайдалану уақыты 7 күн. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): дайындалған күннен бастап кемінде 5 жыл. Ылғалдандырғыш камерасы ӨЖЖ құрылғысында қолдануға арналған әмбебап, тапсырыс берушіде бар mr850, MR410 хэлскеа, mr850, Пайкел өндірістерінің ылғалдатқышымен үйлесімді. Қолмен толтыру арқылы өкпені жасанды желдету процесінде пациентке берілетін газдарды белсенді жылыту және ылғалдандыру үшін. Жоғары жиілікті желдету үшін және қысымы кемінде 140 см Н2О және ағыны кемінде 80 л/мин болған кезде неонаталдық қолдану үшін кемінде 240 мл тиімді көлем. Түбі күюге қарсы жабыны бар, екі кірісі/шығысы 22 мм (М) қосқыш коннекторлары бар, минимум/максимум градуирлеумен, деңгей қалтқысымен, сұйықтықты инемен беру түтігімен (сақтандырғыш қалпақшасымен) және қысымды теңестіру портымен, қолмен толтыру қысқышымен мөлдір корпус. Материалдар: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Қаптама жеке. Пайдалану мерзімі кемінде 7 күн. | штука | 100 | 7 662,00 | 766 200,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 11 | Nflow s мұрын маскасы (кішкентай) түсі қызғылт | Әмбебап ағын генераторы бар тыныс алу тізбегіне арналған жаңа туған нәрестелерді желдетуге арналған Маска. Жапырақ пішінді манжеті бар анатомиялық үшбұрышты пішінді мұрын маскасы. Ол әмбебап ағын генераторының орнына орнатылады. Маска Мөлдір, Жұмсақ, атравматикалық, s өлшемі кішкентай, түсті индикатор - ашық қызғылт. Мұрынның жоғарғы бөлігінде күрделі конфигурациясы бар жапырақшалы Маска манжеті, манжеттің жоғарғы бөлігі цилиндрлік (тығыз) кірістірулермен күшейтілген - манжеттің үш жағының әрқайсысынан үш, үлкен тығыздықты қамтамасыз ету үшін. Масканың негізі тік бұрышты, қону өлшемі: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм.пациентке контурды орнату кезінде неғұрлым тығыз жанасу үшін иілісі бар. Материал: силикон, шор қаттылығы 50. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 30 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | штука | 20 | 847,00 | 16 940,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 12 | Мұрын каннуласы Nflow s (кішкентай) түсі қызғылт | Әмбебап ағын генераторы бар тыныс алу тізбегіне арналған жаңа туған нәрестелерге арналған мұрын каннуласы. Тік бұрышты негізі бар мұрын каннуласы. Ол әмбебап ағын генераторының орнына орнатылады. Каннула Мөлдір, Жұмсақ, атравматикалық, өлшемі S кішкентай, түсі индикатор - ашық қызғылт, цилиндр пішінді екі тістері бар, диаметрі 3 мм-ден аспайды, ұзындығы кемінде 5 мм. каннула негізінің қону мөлшері: W=16,8±0,2 мм, d=10,0±0,2 мм. Каннула әмбебап генератор формаларының пациенттің мұрын аймағына әсерін жұмсарту үшін бүйірлік үшбұрышты жапырақшалармен жабдықталған. Жапырақтары 45=1 градус бұрышта орналасқан. каннула негізіне, жапырақшаның ұзындығы 5,5 мм-ден аспайды.Материал: силикон, шор қаттылығы 50. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 30 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | штука | 20 | 518,00 | 10 360,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 13 | Мұрын каннуласы Nflow М (кішкентай) түсі қызғылт | Әмбебап ағын генераторы бар тыныс алу тізбегіне арналған жаңа туған нәрестелерге арналған мұрын каннуласы. Тік бұрышты негізі бар мұрын каннуласы. Ол әмбебап ағын генераторының орнына орнатылады. Каннула Мөлдір, Жұмсақ, атравматикалық, өлшемі M орташа, түсті индикатор-ашық көк, цилиндр пішінді екі тістері бар, диаметрі 4 мм-ден аспайды, ұзындығы 6 мм-ден аспайды. каннула негізінің қону мөлшері: W=16,8±0,2 мм, d=10,0±0,2 мм. Каннула әмбебап генератор формаларының пациенттің мұрын аймағына әсерін жұмсарту үшін бүйірлік үшбұрышты жапырақшалармен жабдықталған. Жапырақтары 45=1 градус бұрышта орналасқан. каннула негізіне, жапырақшаның ұзындығы 6,0 мм-ден аспайды.Материал: силикон, шор қаттылығы 50. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 30 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | штука | 20 | 518,00 | 10 360,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 14 | Мұрын каннула L (үлкен) түсі күлгін | Әмбебап ағын генераторы бар тыныс алу тізбегіне арналған жаңа туған нәрестелерге арналған мұрын каннуласы. Тік бұрышты негізі бар мұрын каннуласы. Ол әмбебап ағын генераторының орнына орнатылады. Каннула Мөлдір, Жұмсақ, атравматикалық, l өлшемі үлкен, түсті индикатор - Ашық күлгін, цилиндр пішінді екі тістері бар, кеңейетін негізі бар, диаметрі 5 мм-ден аспайды, ұзындығы 7 мм-ден аспайды. каннула негізінің қону мөлшері: W=16,8±0,2 мм, d=10,0±0,2 мм. Каннула әмбебап генератор формаларының пациенттің мұрын аймағына әсерін жұмсарту үшін бүйірлік үшбұрышты жапырақшалармен жабдықталған. Жапырақтары каннула негізіне 45=1 градус бұрышта орналасқан, жапырақшаның ұзындығы 6,5 мм-ден аспайды.Материал: силикон, шор қаттылығы 50. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 30 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | штука | 20 | 518,00 | 10 360,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 15 | Контурларды mr 850 ылғалдандырғышымен қосуға арналған бір электрлік Адаптер | F&P МR 850 ылғалдандырғышымен тізбектерді қосуға арналған бір электрлік адаптер. Жалпы ұзындығы кемінде 41,5 см, ұштарында екі электр қосқышы бар. Біреуі-үш бағыттаушысы бар mr 850 ылғалдандырғыш коннекторына қосылуға арналған жылжымалы корпусы бар стандартты. Екінші коннектор Интерседжикалды контурға қосылу үшін түпнұсқа Ішкі болып табылады. Диаметрі 0,5 см бағыттаушы бар ұзындығы 1 см қос байланыс тобы, коннектордың сыртқы диаметрі 1,4 см, жобалық қуаты 70 Вт-тан аспайды. Материалдар: электротехникалық арматура. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шектеусіз. | штука | 10 | 54 401,00 | 544 010,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 16 | Мұрын СРАР үшін жылытуы бар жаңа туған нәрестелерге арналған реанимациялық тыныс алу контуры, ұзындығы 1,6 м, қосымша шланг 0,8 м | Мұрын СРАР үшін жылытумен жаңа туған нәрестелерге арналған реанимациялық тыныс алу контуры. Тыныс алу контуры бір сызықты, жалпы ұзындығы 1,6 м-ден аспайтын, диаметрі 15 мм-ден аспайтын, ұзындығы 1,2 м-ден кем емес, диаметрі 6 мм-ден аспайтын, ұзындығы 0,3 м-ден кем емес түтікке өтетін, ағынды СРАР әмбебап генераторына жеткізетін гофрленген шлангтан тұрады. Жылыту сымы біркелкі жылыту үшін ішкі қабырғаларға жақын орналасқан спиральды (бұралған). Жылыту сымының қуат коннекторы-ылғалдандырғыштың ылғалдандыру камерасына 22F қатты қосқышына бекітілген бағыттаушы толқынмен қос байланыс тобы. Коннекторда 7,6 мм температура порты бар, ол герметикалық емес. Ұқсас температура порты гофрленген шлангтың дистальды ұшында орналасқан. Ауыспалы ағыны бар әмбебап СРАР генераторы - инспираторлық және экспираторлық ағындарды ажырату схемасы мынадай келтеқұбырлары болады: жаңа ағын магистралін қосу (инспираторлық ағын), ұзындығы кемінде 0,8 м 10 мм-ден аспайтын созылатын бұрғыш шлангі бар газды бұру келте құбыры (экспираторлық ағын) және ұзындығы кемінде 1,6 м қосылған желісі бар қысымды мониторингтеу желісін қосу келте құбыры "салынатын Луер лок"аппаратурасына жапсыру ажыратқышы бар. Дем шығару түтігінде бітелген кезде қысымды төмендететін шағын порттар бар. Мұрын каннуласы немесе мұрын маскасы әмбебап генераторға қосылуы мүмкін. Каннула немесе маска үшін орын-тікбұрышты тауашалар: W = 12±0,5 мм, d = 17±0,5 мм.генератордың төменгі бөлігінде қақпақтың тесіктері арқылы генераторды бекіту үшін ұзындығы 14±0,5 см болатын екі гартер бекітілген. Контурдың жиынтығына мыналар кіреді: ылғалдандыру камерасының контурына қосу үшін ұзындығы кемінде 0,8 м болатын гофрленген қосымша тыныс алу шлангісі; өлшемді түрлі-түсті таңбаланған қалпақшаны таңдау үшін бас шеңберінің ленталық өлшегіші және каннула немесе маска өлшемін таңдау үшін дөңгелек шаблон. Материал: полиэтилен, полипропилен, мақта, силикон. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 12 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 1 жыл. | штука | 20 | 16 607,00 | 332 140,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 17 | Көмірқышқыл газының абсорбенті (натрий әк) | Жабық кері тыныс алу тізбегінде көмірқышқыл газын сіңіруге арналған сілтілі металл гидроксиді бар көмірқышқыл газының сіңіргіші. Көмірқышқыл газының абсорбенті натрондық әк, абсорберде оңтайлы таралуы және сіңіру аймағының ұлғаюы үшін сфералық пішінді бөлшектер 2-4 мм, өнімділігі 130 л/кг-нан асады, шаң мөлшері 0,2%, қаттылығы 97%, ағынға төзімділігі (60 л/мин) 1,5 см Н2О-дан кем, канистр 5л (массасы кемінде 4,25 кг), түсті индикатор: ақ-күлгін. Құрамы: кальций гидрототығы – 93,5%, натрий гидрототығы – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор-0,03%, салыстырмалы ылғалдылығы кемінде 15,9%. Қаптамасы: клиникалық таза, 2 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі) дайындалған күннен бастап 5 жылдан кем емес. | штука | 5 | 14 780,00 | 73 900,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 18 | Сүзгі | Пациентті, персоналды, тыныс алу және анестезиологиялық тізбектердегі аппаратураны қорғауға арналған электростатикалық вирусобактериялық тыныс алу контурының сүзгісі, ересектерге арналған Сlear-Guard 3 луер Лок порты бар, герметикалайтын "not loosing" қалпақшасы бар, шлюзге қарсы механизмі бар, ішкі ламелалары және ағынды тарату диффузоры бар, 22F/15m - 22m/15f қосылуы, сүзу тиімділігі кемінде 99,99%, ағынға төзімділік (30л/мин) 0,9% - дан см H20, көлемі 60 мл артық емес, салмағы 28 г артық емес, ең аз тыныс алу көлемі 150 мл. Тиімді жұмыс уақыты-24 сағат.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 150 дана. жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | штука | 50 | 898,00 | 44 900,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |
| 19 | Санацияға және бронхоскопияға арналған эластомерлі герметизациялайтын тазалау манжеті бар екі жеке порты бар икемді бұрыштық топсалы қосқыш | Тыныс алу контурын маскамен, эпиглотит каналымен, интубациялық түтікпен және т.б. санация және бронхоскопия мүмкіндігімен байланыстыруға арналған тыныс алу контурының коннекторы. Connector теңшелетін бұрыштық Superset 22F-22м/15f, Қос топсалы, "FLIP TOP" 7,6/9,5 мм герметикалық қос порт қақпағы бар, ол эластомерлі тығыздағыш тазалағыш манжеті бар санация мен бронхоскопияны жасауға мүмкіндік береді. Ұзындығы 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. ПВХ және басқа аллергендер жоқ. Қаптамасы: жеке, клиникалық таза, 75 дана. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): шығарылған күннен бастап 5 жыл. | штука | 50 | 1 300,00 | 65 000,00 | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күн ішінде, 2021 жыл ішінде |

Директор                                                                           Данбаева Ж.С.

Приложение № 1 к объявлению

Перечень закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный контур реанимационный | Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов 10мм, длинна 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гладкоствольные (материал "Smootbore"), с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента), Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями 15М на аппарат, с дополнительным шлангом 0,2м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители 22М-22F и 10М-10F с портами 7,6мм с гермокрышкой, соединитель 10М-15М - 2шт., дополнительный гладкоствольный шланг 10мм с соединителем 10М-10М с портом 7,6мм с гермокрышкой и 10F длиной 0,4м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 250 | 22 022,00 | 5 505 500,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 2 | Дыхательный контур неонатальный | Контур дыхательный неонатальный для аппаратов ИВЛ SLE 2000. Контур дыхательный неонатальный для аппарата SLE 2000 , с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции, внутренний диаметр шлангов 10мм, длинна 1,6м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гофрированные (материал "Flextube"), с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с встроенным в канал вдоха ограничителем потока, портами 7,6мм с герметизирующими "not loosing" заглушками (на соединителе, шлангах вдоха и выдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, снабжённом внутренней тест-защитной заглушкой), с встроенной в Y-образный соединитель линией мониторинга давления с внутренним диаметром 3,6мм, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, c эластомерным съёмным соединителем 9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м (с эластомерным (к аппарату) 9-11мм и жестким 22F (к камере увлажнителя) соединителями). Увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Комплект принадлежностей в составе: 1-вый: жесткие соединители 15М-8,5F, 22М-22М/15F; 2-ой: гибкий соединитель с эластомерными съёмными соединителями 9-11мм на концах, жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 50 | 23 552,00 | 1 177 600,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 3 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального CPAP | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального СРАР. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина не менее 1,9 м. Состоит из: аппаратного модуля - гофрированный шланг Flextube с влагосборником, и модуля пациента - генератор СРАР. Диаметр шланга аппаратного модуля не более 15мм, общая длина не менее 1,6 м. Коннектор соединения шланга на аппарат 22F. Контур равноплечный - влагосборник установлен между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Влагосборник самогерметизирующийся разборный. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Клапан влагосборника поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. Сопротивление аппаратного модуля контура при потоке 15 л/мин не более 2,1 мбар, сопротивление модуля пациента при потоке 15 л/мин 0,2 мбар, комплаенс контура не более 1,1 мл/мбар/м, утечка не более 5,5 мл/мин. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным вариабельным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков. Конструктивно генератор СРАР имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток) - трубка с внутренним диаметром 6мм длиной не менее 0,3 м; патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим растягивающимся шлангом SuperSet диаметром от 9,4 до 10 мм длиной не менее 0,714 м (в растянутом состоянии) и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1,6 м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Давление в эоне дыхания пациента при потоке 8 л/мин 5 ± 1 мбар, работа дыхания не более 1,2 Дж/мин при давлении 8 мбар, FiCO2 при 8 л/мин не более 1,2 %. Шланг выдоха выполнен из растягивающегося, конфигурируемого шланга Super Set и имеет малые порты (разрезы) для предупреждения критического повышения давления при окклюзии (закупорке, пережатии) шланга. На универсальный генератор может устанавливаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 17*12мм. В нижней части генератора закреплены две мягкие хлопковые подвязки длиной не менее 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: - гофрированный дополнительный дыхательный шланг Flextube длиной не менее 0,8 м для включения в контур камеры увлажнения увлажнителя; коннекторы на дополнительном шланге 15М и 22F; - ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера; - круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Масса контура: брутто - 187 г, нетто - 160 г. Материал: ABS, LDPE, SS, PP, PVC, SB, хлопок. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 12 шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 100 | 12 982,00 | 1 298 200,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 4 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура(шапочка), размер 1 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 1 для пациентов с окружностью головы 24-26см, цвет тёмно-серый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генратора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 5 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура шапочка, размер 2 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 2 для пациентов с окружностью головы от 26 до 28см, цвет жёлтый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 6 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура(шапочка), размер 3 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 3 для пациентов с окружностью головы от 28 до 30 см, цвет голубой. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 7 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура шапочка, размер 4 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура - шапочка. Открытая шапочка размер 4 для пациентов с окружностью головы от 30 до 32 см, цвет оранжевый. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 8 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура (шапочка), размер 5 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 5 для пациентов с окружностью головы от 32 до 34 см, цвет зелёный. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 9 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура (шапочка), размер 6 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow. Открытая шапочка размер 6 для пациентов с окружностью головы от 34 до 36 см, цвет красный. Шапочка имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнена из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть шапочки имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части маски пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 15 | 4 155,00 | 62 325,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 10 | Камера увлажнителя самозаполняющаяся | Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не менее 556 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121±0,25 мм. Прозрачный корпус с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22М. Высота камеры 91,75±0,25 мм. На корпусе градуировка минимум/максимум. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45+0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок уровня в виде кольца. Материалы: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 30шт. Время использования 7 дней. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления. Камера увлажнителя универсальная для использования в составие в аппарате ИВЛ, совместима с увлажнитлем производстваФишер и Пайкел Хэлскеа, MR850, MR410, имеющихся у заказчика. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнения. Эффективный объём не менее 240мл, для высокочастотной вентиляции и для неонатального применения при давлении не менее 140см Н2О и потоке не менее 80 л/мин. Прозрачный корпус с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22мм (М), с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с трубкой подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Материалы: полипропилен, полиэтилен, алюминий. Упаковка индивидуальная. Срок использования не менее 7 дней. | штука | 100 | 7 662,00 | 766 200,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 11 | Назальная маска nFlow S (малая) цвет розовый | Маска для вентиляции лёгких для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Носовая маска анатомической треугольной формы с лепестковой профилированной манжетой. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Маска прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая. Манжета маски лепестковая со сложной конфигурацией в районе верхней части носа, верхняя часть манжеты имеет армирование цилиндрическими (более плотными) вставками - по три с каждой из трёх сторон манжеты, для обеспечения большей герметичности. Основание маски прямоугольное с посадочным размером: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм. имеет изгиб для более плотного прилегания при установке контура на пациенте. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 20 | 847,00 | 16 940,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 12 | Назальная канюля nFlow S (малая) цвет розовый | Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 3мм, длина не менее 5мм. Посадочный размер основания канюли: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 5,5мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 20 | 518,00 | 10 360,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 13 | Назальная канюля nFlow М (малая) цвет розовый | Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер M средний, цветоиндикация - светло-голубая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 4мм, длина не более 6мм. Посадочный размер основания канюли: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 6,0мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 20 | 518,00 | 10 360,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 14 | Назальная канюля L (большая) цвет фиолетовый | Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер L большой, цветоиндикация - светло-пурпурный, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 5мм, длина не более 7мм. Посадочный размер основания канюли: Ш=16,8±0,2 мм, Д=10,0±0,2 мм. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град к основанию канюли, длина лепестка не более 6,5мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок годности (срок гарантии): 5 года от даты изготовления. | штука | 20 | 518,00 | 10 360,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 15 | Адаптер электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем MR 850 | Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров с увлажнителем F&P МR 850. Общая длина не менее 41,5см, на концах два электрических соединителя. Один –стандартный с подвижным корпусом для подсоединения к разъёму увлажнителя МR 850 с тремя направляющими. Второй соединитель оригинальный внутренний для подключения к контуру Интерседжикал. Двойная контактная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4см. Расчетная мощность не более 70 Вт. Материалы: электротехническая арматура. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): не ограничен. | штука | 10 | 54 401,00 | 544 010,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 16 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления. | штука | 20 | 16 607,00 | 332 140,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 17 | Абсорбент углекислого газа (натронная известь) | Абсорбент углекислого газа, содержащий гидроксид щелочного металла, для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном. Абсорбент углекислого газа натронная известь, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, 2шт. Срок годности (срок гарантии) не менее 5 лет от даты изготовления. | штука | 5 | 14 780,00 | 73 900,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 18 | Фильтр | Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 50 | 898,00 | 44 900,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |
| 19 | Соединитель гибкий угловой шарнирный с двумя отдельными портами для санации и бронхоскопии с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой | Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др.с возможностью санации и бронхоскопии. Соединитель конфигурируемый угловой Superset 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным двойным портом колпачком «FLIP TOP» 7,6/9,5мм, позволяющим производить санацию и бронхоскопию, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Не содержит ПВХ и прочих аллергенов. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 50 | 1 300,00 | 65 000,00 | в течение 15-ти дней по Заявке Заказчика, в течение 2021 года |

Директор                                                            Данбаева Ж.С.

Приложение 12

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

_________

Печать (при наличии)

_______________________________________

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.